## 手术室+冷光源
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 冷光源 | 型号 | 爱因斯坦 | 品 牌 | 蛇牌 | 序列号
谈判原因 | 不亮
解决办法 | 更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+动力手柄
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 手术室 | 设备名称 | 手柄 | 型号 | M4 | 品 牌 | 美敦力 | 序列号 | SN/22983
谈判原因 | 手柄连接主机不运转
解决办法 | 更换马达、轴承及密封等
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 急诊科（EICU）+呼吸机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 急诊（EICU） | 设备名称 | 呼吸机 | 型号 | SERVO-S | 品 牌 | 迈柯唯 | 序列号
谈判原因 | 呼吸机呼出盒测试失败，呼吸参数报警，无法使用。
解决办法 | 经修复后，无法使用，需要更换。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 急诊EICU+彩超
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 急诊（EICU） | 设备名称 | 彩超 | 型号 | CX50 | 品 牌 | 飞利浦 | 序列号
谈判原因 | 开不了机，无法使用。
解决办法 | 经修复后，无法使用，需要更换系统盘及显示屏维修。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 心内科+辐射防护铅门
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 心内科 | 设备名称 | 辐射防护铅门 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因 | 铅门故障
解决办法 | 更换上下轨道、铅门电机、更换铅门、更换上吊门轮子
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 | [5 empty] | 日 期

## 检验科空调
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 检验科 | 设备名称 | 格力空调 | 型号 | GMV-PDM450/NAB-N1 | 品 牌 | 格力 | 序列号
谈判原因 | 漏油不制冷
解决办法 | 系统保压，捡漏，补漏重新加注制冷剂
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 资产管理处+呼吸机
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 资产管理处 | 设备名称 | 呼吸机 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因 | 全院增配呼吸机氧气和空气管进出口接头
解决办法 | 增配呼吸机氧气和空气管进出口接头
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 | [5 empty] | 日 期

## 消毒供应中心超声清洗台气路维修
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 消毒供应中心 | 设备名称 | 超声清洗台 | 型号 | 品 牌 | 序列号
谈判原因 | 气路漏气，无法使用
解决办法 | 修复气路漏气点，更换供气管
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 | 电 话
其他服务 | [5 empty] | 日 期

## 放射科+DR
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 放射科 | 设备名称 | DR | 型号 | 品 牌 | GMM | 序列号
谈判原因 | 钢带断裂
解决办法 | 更换钢带
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期